## Slide 1
Universal Device Studio
FT232H MPSSE 기반 멀티 프로토콜 하드웨어 검증 플랫폼
I2C / SPI / JTAG / UART / GPIO — All-in-One
v1.0.0
STATSChipPAC
[스크린샷: 다크 테마 메인 창 전체 (연결된 상태, FTDI Verifier 탭 활성)]
[UDS 아이콘]
STATSChipPAC | Hardware Verification & Control Platform

## Slide 2
목차
Table of Contents
Universal Device Studio v1.0.0
1
제품 소개 및 시스템 요구사항
Slide 3–4
2
설치 및 초기 설정
Slide 5
3
메인 인터페이스 개요
Slide 6–7
4
FTDI Verifier 모듈
Slide 8–12
5
INA228 전력 모니터
Slide 13–15
6
PI6CG18201 클럭 제너레이터
Slide 16–17
7
ADS1018 ADC 모니터
Slide 18–19
8
트러블슈팅 및 주의사항
Slide 20
[탭 바 클로즈업]

## Slide 3
제품 소개
Product Overview
Universal Device Studio v1.0.0
Universal Device Studio(UDS)는 FT232H USB 인터페이스를 통해 다양한 하드웨어 디바이스를 통합 관리하는 PC 기반 테스트 툴입니다.
핵심 기능
> I2C 버스 스캔 및 ACK/NACK 테스트
> SPI Probe + Device ID 검증
> JTAG TAP 상태 머신 다이어그램 시각화
> UART 시리얼 터미널 (COM 포트 자동 감지)
> GPIO Bit-Bang 폴링 및 레벨 제어
> INA228 전압/전류/전력 실시간 모니터링
> PI6CG18201 클럭 제너레이터 레지스터 제어
> ADS1018 4채널 12-bit ADC 시각화
지원 모듈 (4개)
FTDI Verifier
INA228
PI6CG18201
ADS1018
[다이어그램: PC - USB - FT232H/FT2232H/FT4232H - Target 연결 블록도]
[스크린샷: 연결 완료 상태 - 초록색 LED 및 연결 정보]

## Slide 4
시스템 요구사항 및 지원 하드웨어
System Requirements & Supported Hardware
Universal Device Studio v1.0.0
소프트웨어 요구사항
> OS: Windows 10/11 64-bit
> Python 3.9+ 권장
> PySide6 6.7+, pyqtgraph 0.13+
> ftd2xx 1.3+, pyserial
> FTDI D2XX Driver 필수 설치
> pip install PySide6 pyqtgraph ftd2xx pyserial
지원 FTDI 칩셋
> FT232H — 1채널 MPSSE
> FT2232H — 2채널 (A/B: MPSSE)
> FT4232H — 4채널 (A/B: MPSSE, C/D: GPIO)
> 자동 칩 감지 및 채널 구성 자동 적용
> C/D 채널: I2C/SPI/JTAG 비활성화 (GPIO only)
지원 디바이스 모듈
> FTDI Verifier — 프로토콜 검증 도구
> INA228 — 전력 측정 (I2C)
> PI6CG18201 — 클럭 제너레이터 (SMBus)
> ADS1018 — 12-bit ADC (SPI)
> 플러그인 구조: 모듈 추가/제거 용이
[사진/이미지: FT232H, FT2232H, FT4232H 보드 3종 나란히]

## Slide 5
설치 및 초기 설정
Installation & Initial Launch
Universal Device Studio v1.0.0
1
드라이버 설치
> FTDI 공식 사이트에서 D2XX Driver 다운로드
> 설치 완료 후 장치 관리자 확인
> 'USB Serial Converter' 인식 확인
>>
2
패키지 설치
> pip install PySide6 pyqtgraph ftd2xx pyserial
> 복수 Python 환경: where python 확인
> python -m pip install ... 형식 권장
>>
3
앱 실행
> python main.py (프로젝트 루트 기준)
> 또는 배포 버전: DeviceManagementHub.exe
> 콘솔 오류 없이 4개 탭 자동 로드 확인
>>
4
초기 화면 확인
> 4개 모듈 탭 표시 확인
> 상단 연결 툴바 활성화 확인
> Scan 버튼 클릭 → 장치 탐색
[스크린샷: 앱 최초 실행 - 디바이스 미연결, 상태 LED 회색]
[스크린샷: 장치 관리자 - FTDI D2XX 드라이버 인식 화면]

## Slide 6
메인 인터페이스 개요
Main Interface Overview
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: 메인 창 전체 - 번호 어노테이션 오버레이 적용 (다크 테마, 연결 상태, FTDI Verifier 활성)]
1
Custom Title Bar
UDS 로고 | 테마 토글 | 최소화/최대화/닫기
2
Connection Toolbar
Scan | 장치 콤보 | CH 버튼 | LED | Connect
3
Module Tab Bar
4개 모듈 탭 자동 로드 (플러그인 구조)
4
Module Content
현재 활성 모듈의 기능 패널 (좌/우 분할)
5
Status Bar
하단: 타임스탬프 포함 상태 메시지 표시

## Slide 7
연결 툴바 상세
Connection Toolbar Walkthrough
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: 연결 툴바 클로즈업 - FT2232H 연결, Channel B 선택됨, 초록 LED]
Scan (R)
FTDI 장치 전체 열거. 멀티채널은 채널별 분리 표시. 연결 중에는 비활성화.
Device Combo
감지된 장치 목록 (시리얼번호 + 모델명 + 채널수). 4-tuple 데이터 내부 저장.
CH A/B/C/D
멀티채널 장치에서 사용 채널 선택. 단채널 자동 선택. FT4232H C/D = MPSSE 불가 표시.
Status LED
회색=미연결 | 초록=연결됨 | 빨간=오류/연결실패
Connect
선택 장치+채널로 MPSSE 세션 오픈. 연결 후 'Disconnect' 버튼으로 전환.
Connection Info
연결 완료 시 'Connected: SN=xxxx, CH=A' 형식으로 상세 정보 표시.
[스크린샷: 콤보박스 드롭다운 - 복수 장치 목록]

## Slide 8
FTDI Verifier — 모듈 개요
Hardware Verification Tool | I2C / SPI / JTAG / UART / GPIO
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: FTDI Verifier 탭 전체 (I2C 모드, FT232H 핀아웃 우측 표시)]
주요 기능
> 실시간 핀아웃 시각화 (hover/click 인터랙션)
> I2C Bus Scan (0x08~0x77, 이력 테이블)
> SPI Probe + Device ID 검증
> JTAG TAP 상태 머신 다이어그램
> UART 터미널 (pyserial 기반 COM 포트)
> GPIO Bit-Bang 폴링 (50ms~10000ms)
> 채널 전환 시 칩 스펙 자동 재적용
> FT4232H C/D: MPSSE 불가 구간 자동 비활성화
I2C
SPI
JTAG
UART
GPIO
[스크린샷: Device Info 패널 - Chip: FT2232H, Channel: A]

## Slide 9
FTDI Verifier — I2C 탭
I2C Bus Scan & ACK Test
Universal Device Studio v1.0.0
I2C 컨트롤 패널
스캔 결과 테이블
> I2C Bus Scan 버튼: 0x08~0x77 전체 스캔
> 스캔 소요 시간 자동 측정 및 표시
> Scanned Address 콤보: 스캔 결과 자동 채워짐
> 콤보박스 직접 입력: 16진수 주소 수동 입력 가능
> ACK TEST 버튼: 선택 주소로 I2C 프레임 전송
> ACK LED: 초록=ACK / 빨간=NACK / 회색=N/A
Address
Status
0x40 (INA228)
ACK OK
0x48 (ADS1115)
ACK OK
0x50 (PI6CG)
ACK OK
0x76 (BME280)
ACK OK
[스크린샷: I2C 스캔 이력 테이블 - 타임스탬프, 발견 주소, 소요시간]
[스크린샷: ACK TEST - ACK LED 초록색 점등 클로즈업]
주의: FT4232H CH C/D 선택 시 I2C/SPI/JTAG 버튼 자동 비활성화
슬레이브 주소는 7비트 형식으로 입력 (FtdiManager 내부에서 <<1 시프트 자동 처리)

## Slide 10
FTDI Verifier — SPI 탭
SPI Probe & Device ID Verification
Universal Device Studio v1.0.0
SPI 설정
Mode 0
CPOL=0 CPHA=0
Mode 1
CPOL=0 CPHA=1
Mode 2
CPOL=1 CPHA=0
Mode 3
CPOL=1 CPHA=1
SPI 클럭 속도
100 kHz
400 kHz
1 MHz
2 MHz
4 MHz
6 MHz
10 MHz
12 MHz
[스크린샷: SPI 타이밍 다이어그램 - Mode 0 CLK/MOSI/MISO 파형 뷰]
SPI Probe & Device ID 검증
> SPI Probe 버튼: CS 활성화 + 더미 프레임 전송 → 응답 유무 확인
> Register 필드: 읽을 레지스터 주소 입력 (예: 0x9F JEDEC ID)
> Bytes 콤보: 읽을 바이트 수 선택 (1~4 bytes)
> Expected 필드: 예상 값 입력 (불일치 시 경고 표시)
> Read ID 버튼 → 읽기 결과 라벨 표시
[스크린샷: SPI Device ID 검증 - 0x9F 읽기 결과 "0xEF4018 MATCH" 표시]

## Slide 11
FTDI Verifier — JTAG 탭
TAP State Machine Diagram & Pin Control
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: JTAG 모드 - TAP 다이어그램 + Pin Status 사이드바 전체 (현재 상태 하이라이트, TCK/TMS/TDI/TDO/RST LED 표시)]
TAP 상태 머신 다이어그램
16개 상태 노드 + 전이 화살표
4K HiDPI 고해상도 PNG 렌더링
현재 상태 하이라이트 표시
Pin Status 사이드바
TCK / TMS / TDI / TDO / RST
각 핀 LED 점등 + HIGH/LOW 텍스트
Mapping Management
CSV Import/Export 지원
Signal-to-Pin 매핑 테이블 (5열)
TDO Logger
수신 데이터 실시간 로그
[스크린샷: CSV 가져온 후 핀 매핑 테이블]

## Slide 12
FTDI Verifier — UART & GPIO 탭
Serial Terminal & GPIO Bit-Bang Control
Universal Device Studio v1.0.0
UART 탭
GPIO 탭
> COM 포트 자동 감지 (pyserial) + 새로고침
> Baudrate: 9600 ~ 921600 (8단계)
> Data bits: 7/8 | Parity: None/Even/Odd/Mark/Space
> Stop bits: 1 / 1.5 / 2
> Flow control: None / RTS-CTS / XON-XOFF
> OPEN/CLOSE 버튼 (전체 너비 토글)
> 콘솔: RX Format(ASCII/HEX), AutoScroll, Timestamp
> 3열 테이블: Time / Dir(TX/RX) / Data
> Send 입력 + EOL 콤보 (No/CR/LF/CRLF) + SEND
> [주의] 탭 이탈 시 COM 포트 자동 닫힘 + MPSSE 복원
> Polling Interval: 50ms ~ 10000ms (SpinBox)
> Start/Stop Polling 토글 버튼
> GPIO Backend: BITBANG 모드 표시
> 핀별 토글 버튼: 'GPIO: HIGH' / 'GPIO: LOW' 레이블
> D0~D7 8핀 Bit-Bang 그리드
> GPIO 상태 테이블 (5열): Pin / Name / Mode / Dir / Level
> [주의] 크로스 채널 동작 시 경고 표시
[스크린샷: UART 탭 - COM3 열린 상태, 데이터 수신 중인 콘솔 테이블]
[스크린샷: GPIO 탭 - Start Polling 활성, D0~D3 HIGH/LOW 혼합 상태]

## Slide 13
INA228 전력 모니터 — 모듈 개요
Real-time Voltage / Current / Power / Temperature Monitor
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: INA228 탭 전체 (모니터링 중, 이중 차트에 실시간 데이터 표시)]
주소 스캔
> Scan Addresses 버튼
> 범위: 0x40 ~ 0x4F
> 감지 콤보박스 자동 채워짐
ADC 설정
> ADC Range: 80mV / 40mV
> AVG Count: 1 ~ 1024
> 변환 시간: 50us ~ 4.12ms
> Shunt 저항값 입력 (mOhm)
GPIO Hold
> D4~D7 토글 버튼
> HIGH/OFF 레벨 잠금
> LED + Progress Bar 표시

## Slide 14
INA228 — 실시간 차트 & 메트릭
Dual pyqtgraph Chart | Voltage & Current Live Monitoring
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: pyqtgraph 이중 차트 클로즈업 (상단: 전압 3.3V 안정적, 하단: 전류 파형)]
VBUS
버스 전압 (V)
VSHUNT
션트 전압 (mV)
Current
전류 (A)
Power
소비 전력 (mW)
Die Temp (deg C)
기술 세부사항
> 슬라이딩 윈도우: 기본 60초, 최대 2000 포인트
> DIAG_ALRT[bit0] 폴링으로 변환 완료 감지 (CNVRF)
> 0-스파이크 필터: 이전값 비영에서 새값이 0이면 자동 스킵
> VSHUNT 변환: 3바이트 >> 4 (20-bit), Range0=312.5nV LSB
> VBUS 변환: 3바이트 >> 4 (20-bit), LSB=195.3125uV
> DIETEMP 변환: 2바이트, LSB=7.8125 m-degC
> Window 설정 (10~600s): 데이터 보존 구간 조절

## Slide 15
INA228 — 레지스터 맵
INA228 Register Reference
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: INA228 레지스터 맵 테이블 (decoded 값과 hex 동시 표시)]
레지스터
주소
크기
설명
CONFIG
0x00
2B
ADC 리셋, 변환 지연, 온도 보정 활성화
ADC_CONFIG
0x01
2B
MODE, VBUSCT, VSHCT, SHCT, AVG 설정
SHUNT_CAL
0x02
2B
전류 계산 스케일 팩터 (CURRENT_LSB 기반)
VSHUNT
0x04
3B
션트 차동 전압 (20-bit, 부호 있음)
VBUS
0x05
3B
버스 전압 (20-bit, 부호 없음)
DIETEMP
0x06
2B
다이 온도 (16-bit, 12-bit 유효)
CURRENT
0x07
3B
계산된 전류값 (SHUNT_CAL 적용)
POWER
0x08
3B
계산된 전력값
DIAG_ALRT
0x0B
2B
변환 완료(CNVRF) + 알람 플래그
MANUFACTURER
0x3E
2B
제조사 ID (0x5449 = Texas Instruments)
DEVICE_ID
0x3F
2B
디바이스 ID (0x2281)

## Slide 16
PI6CG18201 — 클럭 제너레이터
Programmable Differential Clock Generator Control
Universal Device Studio v1.0.0
제어 패널 (Control Center)
클럭 파형 시각화
Slave Address: 0x68 (SADR=L) / 0x6A (SADR=H)
Advanced Mode: 바이트/비트 매핑 힌트 표시
Output Enable (OE):
Q0 (Q0+/Q0-) 체크박스 - 청록색
Q1 (Q1+/Q1-) 체크박스 - 분홍색
Output Amplitude: 0.6V / 0.7V / 0.8V / 0.9V
Spread Spectrum (SS):
Auto (HW 핀 SS0/SS1 추종)
Off / Weak (-0.25%) / Strong (-0.5%)
SS Readback 뱃지 (현재 HW 상태)
Slew Rate (Coarse): Both Slow ~ Both Fast
Slew Rate (Fine REF): Slow/Medium/Fast/Very Fast
Combined Level: 'Lv.8/15' 형식 표시
Live Mode: ON 시 설정 변경 즉시 I2C 전송
Read / Write 버튼 (수동 트리거)
[스크린샷: 클럭 파형 시각화 - Q0/Q1 차동 파형, 진폭/슬루율 반영]
[스크린샷: 제어 패널 - Advanced Mode ON, 힌트 텍스트 표시 중]

## Slide 17
PI6CG18201 — 레지스터 맵 & Live Mode
Register Bit-Field Reference | SMBus Protocol
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: 레지스터 맵 테이블 - Byte0~7 hex + decoded 비트필드]
[스크린샷: Live Mode ON 상태 - I2C 로그에 Write 기록 실시간]
BitField
Byte
Bits
설명
OE_Q0
0
[1]
Q0 출력 인에이블
OE_Q1
0
[2]
Q1 출력 인에이블
AMPLITUDE
1
[1:0]
출력 전압 레벨 (0.6/0.7/0.8/0.9V)
SS_SW_CTRL
1
[5]
Spread Spectrum 소프트웨어 제어 활성
SS_MODE
1
[4:3]
SS 모드 (Off/Weak/Strong)
SLEW_Q0
2
[1]
Q0 슬루율 (0=Slow, 1=Fast)
SLEW_Q1
2
[2]
Q1 슬루율
REF_SLEW
3
[7:6]
REF 슬루율 (Slow~Very Fast)
SMBus 프로토콜:
> Write: [SlaveAddr W] [0x00] [Byte0 ~ Byte7] (8 bytes block write)
> Read: [SlaveAddr W] [0x00] [SlaveAddr R] [8 bytes block read]
> Live Mode OFF: 변경 누적 -> Write 버튼으로 일괄 전송
> Live Mode ON: 설정 변경 즉시 SMBus Block Write 실행

## Slide 18
ADS1018 ADC 모니터 — 모듈 개요
4-Channel 12-bit SPI ADC Real-time Monitor
Universal Device Studio v1.0.0
[스크린샷: ADS1018 탭 전체 (4채널 실시간 ADC 파형, CH0=전압/CH1=전류 모드)]
ADC 설정
> PGA (게인): +/-6.144V ~ +/-0.256V (6단계)
> Data Rate: 128 ~ 3300 SPS (7단계)
> Mode: Continuous / Single-shot
> Sensor: ADC / 내장 온도 센서
> CS Pin: ADBUS3 ~ ADBUS7 선택
> Pull-up 체크박스
> Window: 10 ~ 600초 (슬라이딩 버퍼)
> Auto Range: Y축 자동 스케일
채널 설정 (CH0~CH3)
> CH0 ~ CH3 각각 독립 설정
> V 모드: 전압 측정 (V)
> I 모드: 전류 측정 (mA)
> I 모드 시: R(션트저항) + G(게인) 입력
> 예: R=0.02Ohm, G=100 -> 1mV = 0.5mA

## Slide 19
ADS1018 — 기술 상세
Config Register & Channel Conversion Reference
Universal Device Studio v1.0.0
Config Register 구조
전압/전류 변환 공식
Bits
Field
설명
[15]
OS
Single-shot 변환 시작
[14:12]
MUX
입력 채널/차동 쌍 선택 (AIN0~3)
[11:9]
PGA
프로그래머블 게인 설정
[8]
MODE
Continuous / Single-shot
[7:5]
DR
데이터 레이트 (128~3300 SPS)
[4]
TS_MODE
ADC (0) / 온도 센서 (1)
[3]
PULL_UP
DOUT 풀업 활성화
[2:1]
NOP
No-op (필수값: 0b01)
전압 모드: V = raw_12bit * LSB_mV / 1000
PGA +/-2.048V 기준: LSB = 1.0 mV
PGA +/-0.256V 기준: LSB = 0.125 mV
전류 모드: I = V / (R_shunt * Gain)
예) R=0.02Ohm, G=100 -> 1mV = 0.5 mA
채널별 독립 V/I 혼합 사용 가능
SPI 프로토콜: CPOL=0, CPHA=1 (Mode 1)
Config Register: 16-bit 쓰기/읽기
Throughput: 4채널 = 실질 약 825 SPS/ch
[스크린샷: 4채널 pyqtgraph 파형 - 각 채널 고유 색상, 측정값 메트릭 카드 표시]

## Slide 20
트러블슈팅 & 주의사항
Troubleshooting & Important Notes
Universal Device Studio v1.0.0
연결 문제
Scan 후 목록 비어 있음
D2XX 드라이버 미설치 또는 VCP 드라이버 충돌. 드라이버 재설치 후 장치 관리자 확인.
모듈 탭 미표시
의존성 패키지 누락 (ModuleNotFoundError). 콘솔 로그 확인 후 pip install 재실행.
FT4232H에서 I2C/SPI 미동작
C/D 채널은 MPSSE 미지원. A 또는 B 채널로 변경 후 재연결.
통신 주의사항
UART 탭 이탈 시 포트 닫힘
의도된 동작: 다른 탭 전환 시 COM 포트 자동 닫힘 + FTDI MPSSE 복원.
I2C 주소 입력 형식
7비트 주소 입력 (0x40 등). 내부에서 <<1 시프트 자동 처리. 8비트 입력 금지.
GPIO Hold와 I2C 충돌
INA228 모니터링 중 D4~D7 Hold가 SDA/SCL에 영향 가능. Hold 핀 확인 필수.
성능 & 데이터
INA228 0-스파이크 필터
이전 유효값이 비영인데 새 값이 0이면 자동 스킵 (노이즈 제거 목적).
pyqtgraph 버퍼 한계
최대 2000 포인트 슬라이딩. Window(초) 줄이면 해상도 향상.
한글 소스 인코딩
소스 수정 시 한글은 \uXXXX 유니코드 이스케이프 사용 권장 (CP949 오염 방지).
Quick Reference
장치 연결
Scan -> 장치 선택 -> 채널 선택 -> Connect
I2C 스캔
FTDI Verifier -> I2C -> Bus Scan
전력 모니터
INA228 -> Scan Addresses -> Start
클럭 설정
PI6CG18201 -> Read -> 수정 -> Write
ADC 측정
ADS1018 -> 채널 설정 -> Start